仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20101008JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：颌架一批
第二包：-80度超低温冰箱
第三包：渗透压仪
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求

2、付款方式：货到验收合格后付款

3、报价方式：人民币，若进口设备可免税则报美元免税价。
三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2010年10月08日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  何龙、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2010年10月14日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                 2010年10月8日   
第一包：颌架一批  联系人：周老师、李老师 联系电话：85031912
1、 半可调非解剖式颌架  50套
能够精确显示出不同的咬颌位置关系，可重复模型的精度为小于8um,能大量节省口内调磨的时间，带磁性吸附快速复位功能，可以同时研究多个模型。髁突半径 19mm,髁导斜度-15—60度，侧方颌0—20度。
2、 半可调解剖式颌架 1套
可调的髁导斜度：-20-60度，曲线型的髁导轨迹，半径为19mm，侧方牙合指标刻度为0-30度，可进行调节
3、 全可调解剖式颌架 1套

能够精确显示出不同的咬颌位置关系，可重复模型的精度为小于8um,能大量节省口内调磨的时间，带磁性吸附快速复位功能，可以同时研究多个模型。侧方颌运动为连续不间断式即刻滑动，Bennett角度为-5—30度，髁球半径为19mm,侧方位移0—1.5mm,髁导斜度为-20—60度，最大前伸6mm,最大后退2mm,垂直高度3mm.
4、 面弓 4套

能够精确的显示出颌位关系，固定方便，仅利用一个万向轴，即可锁定三个平面，通过三维方向快速转移颌位关系，方便快速使用。含解剖式耳件2个，髁突指针2个，鼻间支持架1个，万向连接装置1组。
5、 个性切导盘 4个

可通过螺丝固定不同患者的切导。

6、占位磁性板 22套
1、装置在颌架上，单独颌架可以同时制作多个模型

2、多个颌架可互相转换模型

第二包：-80度超低温冰箱 联系人：丁老师 联系电话：86863108
仪器配置规格

1．容积：＞450L, 立式，内部不锈钢材质，4层可调隔板，分别带独立小门。

2. 外门：双外门，独立双锁设计
3．温度范围：-50℃—-86℃
4．压缩机： 2台1HP，密封式。
5．真空减压口：真空减压口能平衡掉开关门后产生的负压

6．保温绝热层：原位成型无氟聚亚胺酯绝热保护层
7. 温度探头：双温度探头，位于冰箱底部靠门处，能监测开关门后温度波动最真实的温度。
8．压缩机过滤系统：易清洁可拆洗的防尘聚酯过滤

9．带自动高、低压补偿功能，boost/buck变压器确保给压缩机提供稳定的电压，减少压缩机的磨损，延长压缩机的寿命。

10．报警功能：在过温、温度不足、门开启时间过长、断电、冷凝器过热、过滤器需要清洗、温度传感器与门密封条需要清洗等情况下均可报警。

11．后备系统：在断电情况下能给监测/报警系统供电，且电池不需维护.

第三包：渗透压仪 联系人：林老师  联系电话：86862908
仪器配置规格及技术指标

1、样品体积为20ul.

2、检测时间为90秒/样品

3、精度：1mOsm/kgH2O

4、检测范围：0--2000mOsm/kgH2O

5、线性：在50--850 mOsm/kgH2O校准点为＜1%的直线，在850mOsm/kgH2O时为1.5%以

内的直线

6、重复性：在0--400 mOsm/kgH2O之间为±4mOsm/kgH2O（±1S.D.）；在400--2000mOsm/kgH2O之间为±0.5%（±1S.D.）

7、数字显示测试结果、用户提示、仪器诊断，可自动存储最近30次测试结果，并可对存储的结果计算平均值、标准偏差、线性

8、采用半导体制冷，无热电偶，无须日常维护

9、仪器自动调节，校准周期长，每3-6个月校准一次

10、可连接电脑和打印机

11、可以选择多种语言操作，故障自动提示，可实现人机对话

12、全锂材料、可用10年

13、通过美国FDA认证的最具权威的生产厂家之一
15、通过了ISO9000：9001认证
16、国际CE认证

17、中国医疗器械注册证
配置

1、主机FISKE  210

2、校准液2盒10X2ML，参比液1盒，样品管1包（250支/包）

3、说明书1本，电源线等
