仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20120510JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：梯度PCR仪

第二包：超微量分光光度计
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年5月10上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2012年5月17日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2012年5月10日   
第一包：梯度PCR仪  联系人：夏老师   联系电话：86862102
1.铝合金槽模块，Peltier升降温元件 

2.铝合金槽模块：96*0.2ml管，96孔板 

3.最高升温速度：3.9℃/秒，最高降温速度：3.9℃/秒 

4.铝合金槽温控范围：4℃至99.9℃ 

5.温度梯度范围：4℃至99.9℃，温度梯度最大可达25℃，由6列完全绝缘的模块完成对梯度温度的独立设置及控制

6.温度均一性：15秒内为正负0.25℃（35-99℃时） 

7.温度梯度列数：12列 

8.温度梯度值的设定精确到整数，可由客户自行设置 

9.温控精度：0.1℃ 

10.热盖温度范围：30-99℃ 

11.显示屏：触摸式液晶屏图表式编程，电子图表和曲线图模式可以相互转换，可呈现温度梯度曲线图，可自动进行模块识别 

12.断电来电后可自动启动 

13.可快速启动最近5个程序 

14.有打印机接口和USB接口 ,仪器可储存800个程序，使用U盘则无限制 

15.有Tm值计算功能，可用来计算退火温度
第二包：超微量分光光度计  联系人：夏老师   联系电话：86862102
1.1样品体积：＜5 ul   
1.2波长范围：200-1100 nm
1.3波长校准：开机后自动运行

1.4波长精度：±2nm

1.5波长重现性：±0.5 nm

1.6核酸检测范围：2-6000ng/ul 

1.7吸光度准确性：±1%（在259 nm下） 

1.8点样面介质:疏水点样表面，坚固耐磨

1.9测量周期时间：<5秒

1.10光源：长寿命闪烁氙灯

1.11 检测器类型：双重CCD阵列

1.12 方法保存：9 种预设方法，90种用户自定义方法

1.13仪器校准: 主机内置校准程序
1.14认证: CE 认证
1.15保修: 仪器1年, 氙灯3年
