仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20120316JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：动物行为智能分析系统
第二包：荧光定量PCR仪
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年3月16上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2012年3月22日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2012年3月16日   
第一包：动物行为智能分析系统
 联系人：吴老师  联系电话：15950536316
动物行为智能分析系统参数
*1、系统以“行为识别”技术为基础. 即自动识别实验动物的身体部位及其运动, 扶以其它技术, 自动分析实验动物的复杂,自然,和刻板行为

2、可以调整分析参数, 用来重新分析在实时分析时录下来的视频以改进分析结果, 并不需要重做试验重新记录视频

*3、可工作在白天、晚上两种光照条件下。系统不需用户介入可自动完成分析的转换。
4、支持对最大分辨率的逐帧分析（对NTSC视频，720x480分辨率下30帧/秒；对PAL视频， 720x576分辨率下25帧/秒） 。
FreezeScan H条件性恐惧实验模块：

1、 硬件控制盒控制频道≥32通道。
*2、 可对声、光、电、刺激进行完全自由的程序性控制。
3、 高通量模式下至少同时观察2个箱子,大小鼠，不同颜色的鼠通用。
*4、能够有效的去除梳理、嗅探、瞪视、不动等对行为识别的干扰。
*5、 视频分析提供对麻点、雪花噪声的处理，减少噪声干扰。
6、 判定中提供对Freezing行为持续时间和严格性的参数调节，可以适用于不同的动物和种系。同时，通过适当参数设置，可以忽略/跳过Freezing过程中的短时突动，使得检出为一长Freezing而非许多细碎的短Freezing。
7、 可对Freezing事件进行完整描述，包括：发生时间、持续时间、发生的趋势性等
*8、可开展多种实验:关联性条件恐惧 (Contextual Fear Conditioning)、暗示性条件恐惧（Cued Fear Conditioning）、痕迹性条件恐惧（Trace Fear Conditioning）：条件刺激结束与非条件刺激开始之间存在一个时间间隔、延迟性条件恐惧（Delay Fear Conditioning）：条件刺激先于非条件刺激开始，并与非条件刺激同时结束、恐惧消退（Fear Extinction）
DepressionScan H抑郁行为实验模块：

1、对动物行为从侧面观察的视频进行分析。

2、 抑郁行为检测是以身体部位的运动为基础的,并允许改变检测标准，以适应不同用户的需要, 比如, 检测逃跑时，可以以检测四肢的运动为基础，也可以检测上躯的运动作为基础, 以满足用户对各种抑郁行为的定义.

*3、强迫游泳行为分析系统可分析强迫游泳实验中的动物行为，除提供常用的参数如游泳和不动、漂浮外, 还提供新的参数如逃跑、挣扎, 攀爬, 潜水, 包括主动以及被动潜水。

4、悬尾行为分析系统可分析记录悬尾实验中的动物行为和相应时间，如活动、静止等。

*5、对惯性造成的动物被动摆动，悬尾行为分析系统可进行补偿, 以给出准确结果。

6、 不同大小水箱和大小鼠， 强迫游泳行为分析系统都可适用。
TopScan H顶部观察通用行为实验模块
1、从顶部观察单一动物的活动行为，以视频进行分析，适用于大鼠和小鼠。

*2、可对动物形体进行分析， 以找出动物的重要身体部位，比如鼻尖、前躯体朝向、身体中心和尾根。

4、分析参数包括每一事件的发生次数，总持续时间，总持续时间占观察时间的百分比，初次发生时间，事件发生期间动物总移动距离，平均速度，身体长宽比，总转角，平均转角，头向误差以及到点、线距离等。

5、可现场跟踪动物轨迹，也可对已录制的视频文件进行分析，还可以对大量视频文件进行批处理，按预先设定的参数进行自动分析。支持MPEG1，MPEG2，AVI文件格式。

*6、一次实验数据可以使用不同参数进行多次分析。即可在实验结束后重新定义ZONE,重新分析感兴趣的数据。

*7、对于动物行为的判定附加时间判据，即只有当动物的行为持续时间满足用户设定的时候才被记录，有效去除各种干扰。
第二包：荧光定量PCR仪 联系人：丁老师  联系电话：86863108
1. 检测样品容量10–30 μL，支持96孔板、8连管、单管等形式。

2. 采用同一个加热块可执行标准或快速PCR反应。

3. 可控温度范围4℃～100℃，温度精度在±0.25℃(35℃至95℃)内，均一性在±0.5℃内，最大升温速率≥4.6 ℃/秒。

4. 至少具有4通道同时检测功能。

5. 检测灵敏度：可检测到1-10拷贝的DNA。

6. 精确度及线性范围：系统使用Taqman RNase P系统验证反应板，可区分5000和10000拷贝的RNase P，置信度大于99.7%；以及标准曲线R2>0.990；线性范围≥9个数量级；重复性高，CV≤0.2%。

7. 使用开放式试剂与耗材。

8. 系统控制软件：实时动态控制与监测，实现绝对定量、相对定量、SNP分析等功能，提供原厂专业的探针及引物设计软件，可用于PCR引物，RT-PCR引物，Taqman探针和Taqman MGB探针的设计和自动测试。

9. 售后服务：及时有效的售后服务，维修人员48小时内到达现场。提供2年质保，终身免人工服务费。

