仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20111013JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：紫外分光光度计
第二包：体视显微镜
第三包：全波长酶标仪
第四包：显微镜配件

第五包：八通道记录系统

第六包：台式冷冻离心机

第七包：半自动石蜡切片机

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2011年10月13日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2011年10月20日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2011年10月13日   
第一包：紫外分光光度计  联系人：乐老师  联系电话：86862035
1. 最小样品量：0.5微升

2. 光路径：1mm（自动调整为0.05mm）

3. 光源：氙闪灯

4. 检测器类型：2048 CCD阵列

5. 波长精度：1nm

6. 光谱精度：≤1.8nm

7. 样品基座材料：303不锈钢

8. 检测下限及上限：2-15000ng/μl

9. 检测时间：<5秒

10. 光吸收精度：0.002（1mm光路径）

11. 光吸收准确度：2％

12. 光吸收范围：0.02-300（10mm光路径）

　
第二包：体式显微镜   联系人：朱老师  联系电话：86862733
1. 光源可调范围广
2. 视野清晰，色彩鲜明

3. 操作台开放，方便实验

4. 光源寿命长，强度高

第三包：全波长酶标仪  联系人：朱老师  联系电话：86862733

1. 线性范围：0-4.0 OD

2. 分辨率：≤0.001 OD

3. 光谱学范围：200-999nm，1nm递增

4. 波长准确性：±2nm

5. 波长重复性：±0.2nm

6. 带宽:≤ 5 nm

7. OD准确率：±1%±0.010 OD

8. OD重复性：±1%±0.005 OD

9. 板兼容性：6-384孔板

10. 读板速度：96孔，8秒

11. 振荡方式：线性、轨道、双轨道

12. 温控：提供室温以上4℃-45℃之间，温度稳定性强

13. 检测模式：光谱扫描、终点法、动力学法、孔域扫描

14. 带有光路径长度校正功能

第四包：显微镜配件  联系人：朱老师  联系电话：86862733

研究级体视荧光

1. 荧光用避光物板

2. 100W汞灯灯室

3. RFL汞灯供电设备

4. GFP专用荧光激发块

5. 高能量汞灯光源

数码CCD

1. 像素: 1280万像素,2/3”彩色CCD
图像采集速度：≥15 幅/秒,

2. 灵敏度≥IS1600的高敏感度，低于环境温度10度低热噪声的检测器和超级荧光曝光模式，可以满足较弱的荧光图像观察

3. 4X4的像素混合（binning）模式，可以对弱荧光图像快速聚集

4. 0.1%，1%，30%三种测光方式

5. 半导体制冷

6. 自动、手动、点触式色彩平衡方式

7. 软件界面友好，方便

第五包：八通道记录系统  联系人：朱老师、周老师  

联系电话：86862885

1. 用于记录、显示和分析多种生物信号

2. 通过高速USB端口与计算机相连接

3. 同时提供单边输入（BNC,所有通道）和差分输入（1-4通道）接口

4. 独立模拟输出，预设输出模式包括方波脉冲、三角波、正弦波、阶波等，并可用函数创建自定义输出波形

5. 高速USB2.0，适用Windows计算机

6. 单通道最高达200kHz采样速率

7. 16位采样精度，16位输出精度

8. 多级低通滤波设置

9. 记录分析软件能对信号进行分析如积分、微分、函数计算、周期分析、频谱分析、平滑、叠加平均等

第六包：台式冷冻离心机  联系人：刘老师  联系电话：13951952248

第一台技术参数要求：

1． 主机最高转速≥15200rpm,离心力≥25000×g，最大离心容量≥4×750ml

2． 温度控制范围：－10～＋40℃

3． 配置要求：

1）4×750ml水平转子，最高转速≥4500rpm,离心力≥4800×g，可提供CAMR第三方生物安全证书，配套50ml适配器一次可离心28个,15ml适配器一次可离心56个，配套酶标板载架一次可离心16块

       2）48×2ml生物安全微量角度转子，最高转速≥15000rpm,离心力≥2500×g，可提供CAMR第三方生物安全证书

4． 加/减速选择：9加速/10减速
第二台技术参数要求：

1. 主机最高转速≥23000rpm,离心力≥50000×g

2. 温度控制范围：－19～＋40℃

3. 配置要求：

4. 1)24×1.5ml生物安全微量角度转子，最高转速≥23000rpm，离心力≥50000×g，可提供CAMR第三方生物安全证书

5. 2)6×94ml生物安全角度转子，最高转速≥10000rpm，离心力≥15000×g，可提供CAMR第三方生物安全证书，配置50ml圆底管适配器一次离心6个，16ml圆底管适配器一次离心6个

6. 可以选配酶标板转子、水平转子，以便后续升级使用

第七包：半自动石蜡切片机  联系人：丁老师  联系电话：86863108

1. 有0位指示的精确定位系统

2. 切片厚度范围：0.5-100um;精度0.5-5um以0.5um递进；5-20um以1um递进；20-60um以5um递进；60-100um以10um递进

3. 修片厚度范围：1-600um; 精度1-10um以1um递进；10-20um以2um递进；20-50um以5um递进；50-100um以10um递进;100-600um以50um递进

4. 最大样品大小：50mm×60mm×40mm
5. 样品定位：水平8度，垂直8度

6. 刀架侧向移动调节，无需移动刀片就可使用刀片的全长
