仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20111130JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：石蜡包埋机

第二包：自由基检测仪
第三包：体视显微镜
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2011年11月30日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2011年12月6日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2011年11月30日   
第一包：石蜡包埋机  联系人：丁老师  联系电话：86863108

1、分体式，冷台与热台可完全分开，可预设自动开机、关机时间。
2、独立冷台，温度恒-5℃，可放70只样品。
3、全自动熔蜡，集成半导体制冷，控温范围：55℃-70℃，石蜡槽：3升，预热槽/模子预热槽约100个
第二包：自由基检测仪  联系人：谢老师  联系电话：86862886
1、 主机（张力换能器）要求：

1） 有多通道可选择，且每个通道之间具有电流隔离功能。

2） 每个类型的自由基电极均需有预设定、可调置的静态电压，还需有一个闲置的可调电压位（NO:865mV;H2S:150mV;HPO:450mV）； 

3） 在前板装需配有数字读数表以同时观察每一个通道的静态电压或电极电流输出；

4） 温度监控电极可以接受来自PT1000 RTD温度传感器的信号；

5） 需要有多个可选择的灵敏度范围（输入电流），而方便检测不同数量级含量自由基的检测
6） 前板BNC输出连接头，提供低阻抗电压输出信号，需适用于直接连接到任一标准数字记录设备； 

7） 前板输入连接头可方便地连接各种自由基（NO/H2S/HPO）电极；

8） 内部信号过滤可以在衰减噪音信号的同时，提供快速的信号反应；

9） 通用电源插座。

2、 电极要求：各种自由基电极要求可以检测到细胞培养液、血浆、血清、组织匀浆液中的自由基含量，其灵敏度要达到nmol数量级。

第三包：体视显微镜 联系人：谢老师  联系电话：86862886

1、体视显微镜目镜和物镜要求可立体观察，并且具有大范围操作的空间，如可允许组织解剖、细胞注射，微血管分离等。

2、主机：平行光变焦系统，可360度旋转，总放大倍数：6.77-450
3、目镜：WFH 10 ，

4、变倍比 0.67×-4.5×

5、视场：35mm-5mm

6、焦距：100mm

7、观察头：要求可以45度倾斜

8、瞳距要在47-70mm范围内可调

9、可调屈光度：在±5屈光度

10、辅助棱镜要求总放大倍数在2-225,最大视场要求在110nm左右，焦距26-287mm

11、工作距离要求：70-123.6mm。

