| 工作量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料说明 |
| 1 | 边台实验台 | 2000×750×850 | 组 | 1 | 采用C型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于2MM的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，台面采用美国威盛亚上海有限公司产上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或山东林盾产18MM厚优质E1级彩色三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或山东林盾产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或山东林盾产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，抽屉底板采用滁州华能或山东林盾产6MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用110度香港DTC或台湾顶固优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用4.5厘米宽香港DTC或台湾顶固三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用PVC一次成形彩色拉手（与门板同色）或不锈钢U形拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 |
| 2 | 边台实验台 | 3000×750×850 | 组 | 1 | 同1 |
| 3 | 边台实验台 | 1490×750×850 | 组 | 1 | 同1 |
| 4 | 边台实验台 | 4160×750×850 | 组 | 1 | 同1 |
| 5 | 边台实验台 | 5160×750×850 | 组 | 1 | 同1 |
| 6 | 边台实验台 | 1035×750×850 | 组 | 1 | 同1 |
| 7 | 边台实验台 | 3040×750×850 | 组 | 1 | 同1 |
| 8 | 边台实验台 | 1000×750×850 | 组 | 1 | 同1 |
| 9 | 水池台 | 900×750×850 | 组 | 2 | 实验水槽为台湾台雄或台湾科恩产品，采用进口共聚 PP材质一体成型水槽,壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀，尺寸 为500×400×300，不易老化，安装时水槽低于台面， 使台面不易存水。实验水嘴为台湾台雄或台湾科恩产 品，铜质一体化设计，环氧树脂粉末静电喷涂，陶瓷阀 芯，带接冷凝水尖嘴，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水， 上口可360度旋转。其余同1 |
| 10 | 水池台 | 1500×750×850 | 组 | 1 | 同9 |
| 11 | 边台实验台(带试剂架) | 3000×750×850 | 组 | 2 | 试剂架采用40×100厚度不小于2MM的优质钢管制作，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，试剂架采用12MM厚钢化玻璃带钢制托架，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，玻璃边缘光滑处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节，分为三层，带不锈钢管防止试剂架上物品掉落，其余同1 |
| 12 | 边台实验台(带试剂架) | 2000×750×850 | 组 | 1 | 同11 |
| 13 | 边台实验台(带试剂架) | 4000×750×850 | 组 | 1 | 同11 |
| 14 | 边台实验台(带试剂架) | 4500×750×850 | 组 | 1 | 同11 |
| 15 | 中央实验台 | 3900×1500×850 | 组 | 1 | 采用C型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于2MM的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，试剂架采用40×100厚度不小于2MM的优质钢管制作，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，试剂架采用12MM厚钢化玻璃带钢制托架，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，玻璃边缘光滑处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节，分为三层，带不锈钢管防止试剂架上物品掉落，台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或山东林盾产18MM厚优质E1级彩色三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或山东林盾产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或山东林盾产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，抽屉底板采用滁州华能或山东林盾产6MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用110度香港DTC或台湾顶固优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用4.5厘米宽香港DTC或台湾顶固三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用PVC一次成形彩色拉手（与门板同色）或不锈钢U形拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。两套实验水槽及实验水嘴，实验水槽为台湾台雄或台湾科恩产品，采用进口共聚PP材质一体成型水槽,壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀，尺寸为500×400×300，不易老化，安装时水槽低于台面，使台面不易存水。实验水嘴为台湾台雄或台湾科恩产品，铜质一体化设计，环氧树脂粉末静电喷涂，陶瓷阀芯，带接冷凝水尖嘴，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，上口可360度旋转。滴水架采用同质透芯黑色PVC优质一级板材制作，滴水头采用灰白色PP材料，并设清洁水自动回流装置，利于器皿的清洁及自然干燥，防潮，耐腐蚀。 |
| 16 | 转角水池台 | 1000×1000×850 | 组 | 1 | 同9 |
| 17 | 转角实验台 | 1000×1000×850 | 组 | 4 | 同1 |
| 18 | 边台实验台 | 3000×750×800 | 组 | 1 | 采用全木板式结构，台面采用美国威盛亚上海有限公司产上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或山东林盾产18MM厚优质E1级彩色三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或山东林盾产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或山东林盾产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，抽屉底板采用滁州华能或山东林盾产6MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用110度香港DTC或台湾顶固优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用4.5厘米宽香港DTC或台湾顶固三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用PVC一次成形彩色拉手（与门板同色）或不锈钢U形拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 |
| 19 | 边台实验台 | 430×750×800 | 组 | 1 | 同18 |
| 20 | 转角实验台 | 1000×1000×800 | 组 | 1 | 同18 |
| 21 | 实验吊柜 | 5930×300×600 | 组 | 1 | 门板采用滁州华能或山东林盾产18MM厚优质E1级彩色 三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动 机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或山东林盾产 18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配 进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用110度香港 DTC或台湾顶固优质铰链，无噪音，不回弹，强度好， 不易折断；拉手采用PVC一次成形彩色拉手（与门板同 色）或不锈钢U形拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘 不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲 击、有一定的强度。 |
| 22 | 实验吊柜 | 4500×300×600 | 组 | 1 | 同21 |
| 23 | 实验吊柜 | 3000×300×600 | 组 | 1 | 同21 |
| 24 | 储物柜 | 1800×500×2400 | 组 | 1 | 门板采用滁州华能或山东林盾产18MM厚优质E1级彩色 三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动 机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或山东林盾产 18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配 进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用110度香港 DTC或台湾顶固优质铰链，无噪音，不回弹，强度好， 不易折断；拉手采用PVC一次成形彩色拉手（与门板同 色）或不锈钢U形拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘 不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲 击、有一定的强度。 |
| 25 | 钢木结构通风柜 | 1500×850×2350 | 台 | 2 | 钢木结构通风柜采用规格为25×50、厚度为2.5MM的优质钢管作为钢骨架结构，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，；台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM带挡水条，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；；柜体采用滁州华能或山东林盾18MM厚优质三聚氰胺板，所有断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；通风柜内衬可采用纯白色光面PVC同质板材或实芯理化板；视窗采用5M厚钢化安全玻璃；平衡采用无段变速平衡砝码设计，视窗可任意停放在任意位置；悬吊钢索采用PVC包覆钢索，耐腐蚀性能好，不易折断；插座采用多功能插座，适用于各种仪器插头；铰链采用110度香港DTC或台湾顶固优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用一次成型彩色PP拉手和不锈钢U型拉手，耐腐蚀；照明采用30W日光灯，照度不小于100LUX；水嘴为进口环氧树脂粉末静电喷涂单联水嘴，陶瓷阀芯，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，可360度转，；水槽为进口共聚PP材质一体成型杯槽,壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀。 |
| 26 | 钢木结构通风柜 | 1200×850×2350 | 台 | 28 | 同25 |
| 27 | 全塑防腐离心风机 | 4-72-4A | 台 | 3 | 全塑防腐离心风机采用同质透芯PVC优质一级板材制作，高效节能，符合国家标准，具有技术监督局质量检测报告 |
| 28 | 全塑防腐离心风机 | 4-72-5A | 台 | 1 | 同27 |
| 29 | 全塑防腐离心风机 | 4-72-6A | 台 | 6 | 同27 |
| 30 | 吊托支架 |  | 套 | 10 | 普通型钢刷防锈漆二遍（每套约50KG），符合国家标准 |
| 31 | 塑料锥形防雨风帽 | 4# | 台 | 3 | 采用同质透芯PVC优质一级板材制作，按照国家标准图集，符合国家标准，带法兰，带溢流装置 |
| 32 | 塑料锥形防雨风帽 | 5# | 台 | 1 | 同31 |
| 33 | 塑料锥形防雨风帽 | 6# | 台 | 6 | 同31 |
| 34 | 塑料天圆地方 | (280×320)-D320 ×0.3M | 只 | 3 | 采用同质透芯PVC优质一级板材一次成型制作而成，按照国家标准图集，符合国家标准，带法兰 |
| 35 | 塑料天圆地方 | (350×400)-D400 ×0.3M | 只 | 1 | 同34 |
| 36 | 塑料天圆地方 | (420×480)-D500 ×0.3M | 只 | 6 | 同34 |
| 37 | 塑料天圆地方 | (700×400)-D600 ×0.6M | 只 | 2 | 同34 |
| 38 | 柔性接口 | D400 | 只 | 3 | 柔性接口采用同质透芯软PVC优质一级板材制作，按照国家标准图集，符合国家标准，带法兰 |
| 39 | 柔性接口 | D500 | 只 | 1 | 同38 |
| 40 | 柔性接口 | D600 | 只 | 6 | 同38 |
| 41 | 风机减震器 | JG1 | 组 | 10 | 风机减震器采用耐酸碱橡胶包裹弹簧钢，符合国家标 准，抗老化性能好 |
| 42 | 防腐通风系统配电 |  | 套 | 10 | 含热继电器、相序保护器、熔断器、过载保护等各种保护装置及电线、电管，须符合国家标准 |
| 43 | 电机防雨罩 |  | 只 | 10 | 电机防雨罩采用同质透芯PVC优质一级板材制作，带散热防雨百页孔，按照国家标准，符合国家标准 |
| 44 | 塑料圆形管道 | D280 | M | 4 | 按照国家标准，PVC热风焊接连接方式，带法兰，采用纯白色同质透芯PVC优质一级板材 |
| 45 | 塑料圆形管道 | D300 | M | 19 | 按照国家标准，PVC热风焊接连接方式，带法兰，采用纯白色同质透芯PVC优质一级板材 |
| 46 | 塑料圆形管道 | D400 | M | 13 | 按照国家标准，PVC热风焊接连接方式，带法兰，采用纯白色同质透芯PVC优质一级板材 |
| 47 | 塑料圆形管道 | D500 | M | 30 | 按照国家标准，PVC热风焊接连接方式，带法兰，采用纯白色同质透芯PVC优质一级板材 |
| 48 | 塑料圆形管道 | D600 | M | 15 | 按照国家标准，PVC热风焊接连接方式，带法兰，采用纯白色同质透芯PVC优质一级板材 |
| 49 | 塑料圆形弯头 | D280 | 个 | 27 | 按照国家标准，PVC热风焊接连接方式，带法兰，采用纯白色同质透芯PVC优质一级板材 |
| 50 | 塑料圆形弯头 | D300 | 个 | 7 | 按照国家标准，PVC热风焊接连接方式，带法兰，采用纯白色同质透芯PVC优质一级板材 |
| 51 | 塑料圆形弯头 | D500 | 个 | 1 | 按照国家标准，PVC热风焊接连接方式，带法兰，采用纯白色同质透芯PVC优质一级板材 |
| 52 | 塑料圆形弯头 | D600 | 个 | 6 | 按照国家标准，PVC热风焊接连接方式，带法兰，采用纯白色同质透芯PVC优质一级板材 |
| 53 | 彩钢板实验隔断 |  | M2 | 71 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度 为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面 贴膜 |
| 54 |  |  |  |  |  |
| 55 | 彩钢板壁板辅材 |  | M2 | 71 | 符合国家标准，含密封胶、国标1.2MM铝型材等 |
| 56 | 彩钢板移门 | 1000×2000 | 樘 | 2 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗 |
| 57 | 塑料管式消声器 | D560×1200 | 台 | 3 | 按照国家标准图集，采用同质透芯PVC优质一级板材制作而成，有效消声距离不小于1M |
| 58 | 塑料管式消声器 | D660×1200 |  | 1 | 按照国家标准图集，采用同质透芯PVC优质一级板材制作而成，有效消声距离不小于1M |
| 59 | 塑料管式消声器 | D760×1200 |  | 6 | 按照国家标准图集，采用同质透芯PVC优质一级板材制作而成，有效消声距离不小于1M |
| 60 | 塑料防雨穿管装饰板 | 1100×1100 | 块 | 20 | 采用5MM厚同质透芯纯白色PVC优质一级板制作 |
| 61 | 脚手架 |  | 座 | 5 | 1至4楼 |
| 62 | 彩钢板隔音消声箱 | 4# | 台 | 3 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度 为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面 贴膜，带软接及法兰 |
| 63 | 彩钢板隔音消声箱 | 5# | 台 | 1 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度 为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面 贴膜，带软接及法兰 |
| 64 | 彩钢板隔音消声箱 | 6# | 台 | 6 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度 为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面 贴膜，带软接及法兰 |