仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20101110YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包： PCR仪

第二包：实时定量PCR仪
第三包：倒置显微镜

第四包：交换机
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求

2、付款方式：货到验收合格后付款
3、报价方式：人民币，免税设备需报美元免税价。
三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2010年11月10日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  何龙、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2010年11月15日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                 2010年11月10日   
第一包：PCR仪 联系人：赵老师   联系电话：86862753
该产品符合美国国家技术局标准（NIST）
样品升降温速率：1-1.7ºC/秒
样品基座升降温速率：3.5-5ºC/秒
温度范围：4-99.9ºC
静态样品基座温度均匀性：±0.5ºC
温度准确性：±0.25ºC
可变升降温速度
可计算Tm值
第二包：实时定量PCR仪 联系人：赵老师   联系电话：86862753
技术参数、配置及要求：

1、加热方式：新型半导体，无需热对流辅助温控装置。

2、激发光源：氩离子激光器激发装置。

3、样品模板：96孔/384孔自行更换（可升级附加低密度芯片）。

4、反应体积：最小可到5µl（低密度芯片1ul）。

5、温度范围：4℃～99.9℃  。

6、试剂耗材： 96孔板/384孔板，试剂（包括荧光染料），全开放。

 7、全波长光栅分光，可同时检测8种以上荧光，最大限度实现多重定量、SNPs基因型分型等研究。

9、检测系统：低温CCD成像系统。

10、软件分析：a绝对定量，b相对定量，可以扩展进行10－无限块板同时大通量检测c专业SNP，mRNA,CNV分析软件，d提供专业的探针及引物设计软件，可用于PCR引物，RT-PCR引物，Taqman探针和Taqman MGB探针的设计和自动测试，e具备光源使用时间监测及仪器自我诊断程序。（均为原厂专用软件或具有独立知识产权，非网上下载free版本）

11、能有效区分5000和10000拷贝的模板，置信度为99.7%，装机试剂盒现场验证。

12、扫描模式：全程扫描。

13、提供200万种SNP检测试剂盒SNP或基因表达研究需要。

14、日常维护：荧光光源和热学模块一体化设计，在实验条件或实验环境变化的情况下，无需频繁纠正荧光光路。

荧光定量PCR仪配置：

1、荧光定量PCR仪主机（配384孔block）

2、RT-PCR SYS SDS 软件包

3、DELL台式机或笔记本电脑（硬件配置根据电脑主流配置更新）Windows XP操作系统

4、安装试剂盒
第三包：倒置显微镜  联系人：张老师 联系电话：83718836-6989

1、 三目主机架

2、 4倍相差物镜

3、 10倍相差物镜

4、 20倍长工作距离相差物镜

5、 40倍长工作距离相差物镜

6、 聚光镜

7、 相差环插件
第四包  交换机  联系人：阚老师   联系电话：86862661

	配置要求：
核心交换机1台；

配置双引擎、双电源；

线路卡及光模块请按照需求配置

	技术参数要求

	序号
	项目
	指标项
	参数要求

	1
	性能参数
	★背板带宽
	≥1.6T

	
	
	★交换容量
	≥800G

	
	
	★包转发率
	≥300Mpps

	2
	硬件参数
	★整机可用插槽数
	≥6个

	
	
	★硬件方式实现CPU保护技术
	必须支持

	3
	二/三层功能
	支持IEEE 802.1Q VLAN、支持多组一对多的端口镜像、支持跨线卡链路聚合
	支持

	
	
	支持Jumbo帧、支持IEEE 802.1x、支持QinQ、支持单向链路检测
	支持

	
	
	★支持RIPv1/v2、OSPF、BGP、VRRP、硬件方式实现策略路由
	必须支持

	
	
	★支持IGMPv1/v2/v3、支持PIM（SM、DM）、支持DVMRP、支持ARP Proxy
	必须支持

	
	
	★支持硬件IPv6数据处理和转发，支持IPv6单播路由、ACL for IPv6、ICMPv6、DHCPv6等
	必须支持

	
	
	★支持IPv6过渡技术：手工隧道、ISATAP、6to4隧道，隧道数量≥128
	必须支持

	
	
	★支持SP、RR、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等多种QoS队列调度算法
	必须支持

	4
	可靠性
	★支持802.1d/w/s、支持等值多路径、加权多路径扩展路由技术
	必须支持

	
	
	支持电源冗余
	支持

	5
	安全功能
	★硬件防畸形TCP报文、LAND攻击、防IP扫描 (PingSweep) 、硬件防源IP地址欺骗 (Source IP Spoofing)
	必须支持

	
	
	★CPP（CPU保护）、防DDOS攻击、非法数据包检测、数据加密、支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证、支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制、支持广播报文抑制、DHCP Snooping
	必须支持

	
	
	硬件支持多种ACL访问控制策略，支持管理员登陆交换机的RADIUS远程认证
	支持

	6
	管理功能
	支持Telnet、Console、Web、RMON、SSHv2、SNMPv1/v2/v3等管理方式
	支持

	
	
	支持SNTP、NTP、Syslog，CLI需兼容业界主流标准
	支持

	7
	相关资质
	★提供IPv6Ready第二阶段认证证书。
	必须提供

	
	
	★提供信产部Ipv6进网许可证，非进网试用批文，提供扫描件，并提供网上查询地址。
	必须提供


