
南京医科大学仪器设备邀请招标书
招标书编号：NJMU-20110929YQ

          公司：
因科研需要，拟采购以下仪器。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的说明：

本次招标仪器计划用于胚胎移植手术过程中受体猪的麻醉，所以根据科研需要，对招标的麻醉机提出以下要求：
1、采用气体麻醉的方法，标准的密闭式呼吸循环回路，氧气和麻醉药物同时循环，麻醉效果显著，且保证手术后受体猪的安全苏醒。
2、备氧气和笑气的气流量计，严格控制氧气笑气流量计范围，且氧气流量大，带有快速充氧功能，保证受体猪麻醉过程中的正常呼吸。流量计数字显示清晰，便于观察。
3、配备笑气、氧气双管流量计，可以最大限度节约麻醉药，保证动物安全
4、具备安全卸压阀，避免气压过大对动物的压力伤害；能够压力范围在-60厘米到+60厘米水柱之间，并且具备压力检测功能。
5、具备空气进气阀，允许受体猪在氧气停止供应后，仍能够呼吸大气，确保意外情况下的受体安全。
6、具备标准的二氧化碳吸收系统，配备二氧化碳吸收罐，保证二氧化碳充分被吸收，并且可以清晰的观察吸收情况；更换钠石灰方便快捷。
7、具备原厂生产的麻醉药物（异氟醚）挥发罐，严格控制输出精度，准确输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，并有效防止麻醉药意外挥发；挥发罐需便于观察药物的使用程度和更换药物。
8、具备呼气和吸气阀，可以清晰的观察到麻醉动物的呼吸状态，且使用方便。
9、可以配备合适规格的面罩（适用于受体猪80mm-140mm）和插管（内径2.0-14.0mm）能满足大动物的手术麻醉需求
10、具备废气吸收装置，能将动物产生的废气和未吸收的麻醉气体吸收掉，保证实验室不受污染。
二、招标单位要求

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求。

2、付款方式：安装调试验收合格后付90%，剩余10%在壹年后付清。
3、报价方式：人民币价格。

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目承诺书等有效资质证明。

(3）报价：人民币价格，金额单位“万元”，保留两位小数，单价和总价应包括货物、辅材、税金、安装、调试、运输、搬运、售后服务等相关的所有费用。

（4）设备详细配置、售后服务承诺、价格及产地；报价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价。

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期。 

（6）主要业绩情况说明。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标截止时间：2011年09月29日14:30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达物资保障科或行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                      2011年09月21日      

