仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20100629YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第一包：紫外分光光度计

第二包：全自动高压消毒锅

第三包：生物安全柜
第四包：体式显微镜

第五包：倒置显微镜
第六包：活细胞计数仪
第七包：高速冷冻离心机
第八包：小鼠独立通气笼盒（IVC）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求

2、付款方式：验收合格后付款
3、报价方式：若进口设备报美元免税价。
三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2010年6月29日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  何龙、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2010年7月6日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                 2010年6月29日   
第一包：紫外分光光度计
技术参数：
1、波长范围：190-1100nm
2、光学技术：单光束自检
3、光度计分辨率：0.5%测量值
4、杂散光：﹤0.1%
5、温度范围：使用10-35℃，保存-25-65℃
第二包：全自动高压消毒锅
技术参数：

1、额定工作温度需满足125度

2、电源/电压需满足：220V，50HZ

第三包：生物安全柜

技术参数：

1、人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次，狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次；
2、产品安全性：菌落数≤5CFU/次；
3、交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次；
4、过滤效率:对0.3μm颗粒过滤效率≥99.99%；
第四包：体式显微镜

技术参数：

1、光学系统：UIS2第二代无限远光学系统；
2、主机连续变倍体：≥1：16.4；10X目镜，1X物镜放大倍数在7X－115X；
3、三目观察筒：屈光度可调，预留照相光路；
4、专用调焦机构实现粗调、微调；
5、透射光照明底座：光强可调，可连续调节角度增加各种样品的对比度，可通过内置滤色片调节亮度和色温；
6、高分辨率平场复消色差物镜：1X（W.D≥60mm，N.A≥0.15）
第五包：倒置显微镜
技术参数：

1、主机：手动系列最高级倒置显微镜；配备明场、相差、RC、可扩展荧光功能；
2、光路：V形光路设计，显微镜内部反射仅一次；降低光损失，减少光程；
3、光学系统：UIS2第二代无限远校正光学系统。
4、中间变倍：1.6X中间变倍，在使用40X物镜、10X目镜下放大倍率达到64X；5、载物台：右手低位置同轴选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，钢丝传动；
6、物镜转换器：6孔式物镜转换器；
7、透射光照明装置：100W卤素灯透射光照明，视场可变光阑可调；
8、观察镜筒：双目镜筒；
9、目镜：10X目镜，屈光度可调，高眼点设计，视场直径22mm；
10、聚光镜：超长工作距离RC聚光镜，5孔转盘，；配对应倍数的RC环板；
11、物镜：4倍物镜，浮雕相衬物镜10X、20X、40X
第六包：活细胞计数仪
技术参数：

1、自动化的结果：快速对焦与自动计数
2、样品体积小：10ul

第七包：高速冷冻离心机
技术参数：

1、转速精度：±50r/min
2、温度范围：-20～+40℃
3、温度精度：±1℃
4、电源/电压；220V 50Hz
第八包：小鼠独立通气笼盒（IVC）
技术参数：

一、每套笼盒具体参数如下：
1、PSU塑料笼盒， 112个/套
* 2、小鼠笼盒规格310×205×180mm；
* 3、聚砜PSU塑料盒、盒盖、不锈钢网盖、 200mlPC饮水瓶；笼盒材质要求为德国BASF聚砜PSU，要求可耐131℃高温，和5-10分钟高压蒸汽灭菌；
4、要求盒盖带生命气窗、有记录卡片以及进排气阀；
5、具有耐高温尼龙搭扣，可快捷开启笼盒；
二、不锈钢笼架要求有2架，每架7层
1、规格1860×580×1780mm；
2、要求材质为SUS304不锈钢，送回风管道可拆卸清洗；
3、要求具有4寸聚氨脂脚轮；
三、智能型不锈钢主机1台
2、双风机双高效，风机具有无隔板高效过滤器HEPA功能；
要求具有可进行自动变频控制送的排风机，自动恒定笼盒内压力；
具有台达DOP触摸屏，可显示温度、湿度、压力、换气次数等技术指标；
HEPA脏堵报警、停电故障报警及温度湿度压力等指标超限报警；
3、4寸聚氨脂脚轮； 
* 4、技术参数要求符合GB14925-2001〈实验动物 环境及设施〉及
DB32/T972-2006〈实验动物笼独立通气笼IVC系统〉要求，见表： 
1、规格480×550×1780mm；
	项 目
	参 数

	电 源
	AC220V/50Hz

	功 率
	250 W

	换气次数（次/h）
	20-50

	气流速度（m/s）
	0.05-0.1

	压差（帕）
	≥10

	洁净度（级）
	10000

	菌下落数（个/皿时）
	≤1

	噪音(分贝)
	≤55


