仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20101022JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包： PCR仪

第二包：电穿孔仪

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求

2、付款方式：货到验收合格后付款
3、报价方式：美元免税价。
三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2010年10月22日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  何龙、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2010年10月29日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                 2010年10月22日   
第一包：PCR仪
 联系人：朱老师、韩老师 联系电话：025-86862070
1.系统参数：

样品通道：96或者384

动力学范围： >=9

检测通道： 4通道或以上

检测器：PMT/CCD 

检测灵敏度：可以检测单拷贝

分辨率： 可以有效分辨2倍拷贝数差异

温度精确性： +/-0.02℃/s  

升降温速率：>=3.5℃/s   

荧光染料：FAM/SYBR Green I，VIC/JOE/HEX，TAMRA和ROX， 兼容所有通用染料

是否具有快速QPCR功能：快速，标准反应双模式可选，快速模式下不大于40分钟完成40个循环

2. 软件功能：
a绝对定量

b相对定量，可以扩展进行10－无限块板同时大通量检测分析

c专业SNP，mRNA,CNV分析软件，可选购HRM

d终点法判读，阴/阳性判定

e提供专业的探针及引物设计软件，可用于PCR引物，RT-PCR引物，Taqman探针和Taqman MGB探针的设计和自动测试

3. 提供技术培训及售后服务
第二包：电穿孔仪
 联系人：高老师  联系电话：02586862085
1、能够提供指数波和方波，适用于原核和真核细胞

2、在高压电路中提供最高3000 V的电压，在低压电路中提供最高500 V的电压

3、能提供实际发送脉冲的数据，包括时间常数、实际的电压，脉冲间隔和脉冲时间等  

4、应用PulseTrac 电路和电弧保护技术

5、采用数字用户界面，可方便、直观地编程控制所有参数，包括那些附属设备的参数

6、预存有经优化的针对常见的细菌、真菌和动物细胞类型的实验程序

7、可储存用户自己的程序，也可唤回前100次以内实验的实验参数

8、能适当地定位电击杯来进行安全操作

